
	文件编号

	JSYQ2026005-V1


甘肃电器科学研究院
温升机械检测中心
程控交流恒流源技术要求
[image: image1.emf]
二〇二六年三月
文件编号：JSYQ2026005-V1 

甘肃电器科学研究院
温升机械检测中心

程控交流恒流源技术要求
（签字页）

	编  制：
	

	审  核：
	

	批  准：
	

	日  期：
	


[image: image2.emf]
目    录
1

1. 概述

1

2. 执行标准

2

3. 使用环境条件

2

4. 规格及数量

2

5.技术参数及功能要求

7

6.安装、调试、校准、验收及技术培训

8

7.技术服务

8

8.其他要求



甘肃电器科学研究院温升机械检测中心

程控交流恒流源技术要求
（文件编号：JSYQ2026005-V1）
概述
本技术文件规定了程控交流恒流源的主要技术参数要求及其它相关要求，供应商投标的程控交流恒流源必须符合本技术文件的要求。

程控交流恒流源由交流调压单元、触摸式液晶显示屏与可编程控制器 PLC结构组合而成。程控交流恒流电源能在外界电网电源产生波动或用电符合阻抗特性发生变化时仍能使输出电流保持恒定的交流电源。该电源输出波形为无失真正弦波，可带阻性、感性、容性负载，主要应用在进行特定电流热效应应用和测试的产品和场所。

程控交流恒流源是为了满足低压成套开关设备、低压元器件、高压成套开关设备、高压元器件等试品的温升试验所需，应具有操作简单便捷、可控性强、可满载长期通流试验。

执行标准

本技术文件所使用的标准如与制造厂商所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

GB/T 7251.1-2023   低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则
GB/T 7251.6-2015   低压成套开关设备和控制设备 第6部分：母线干线系统（母线槽）
GB/T 10233-2016   低压成套开关设备和电控设备基本试验方法

GB/T 14048.1-2023   低压开关设备和控制设备 第1部分：总则
GB/T 11022-2020
高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

使用环境条件

安装场地：户内使用；

工作电源：AC380V±10%，50Hz±10%；

环境温度：-20℃～45℃；

相对湿度：不大于90%;

大气压力：86kPa～106kPa;

海拔
:≤2000m。
规格及数量
	序号
	规格
	数量(台)

	1
	100A（双回路输出）
	2

	2
	200A（双回路输出）
	2

	3
	400A（双回路输出）
	2

	4
	800A（双回路输出）
	2

	5
	2500A（单回路输出）
	1

	6
	3150A（单回路输出）
	1

	7
	6300A（单回路输出）
	1


5.技术参数及功能要求

5.1工作电源
交流三相电压380V±10% ，频率50Hz±10%；三相五线；

5.2显示操作单元采用触摸式液晶显示屏，全中文菜单，界面清晰直观，操作简单方便。 

5.3主控单元采用可编程控制器 PLC，对交流信号进行实时扫描,实现全面监测和闭环控制，自动化程度高。 

5.4采用支持现场总线技术的智能型传感器，实现数据传送的全数字化，提高数据的准确性和产品的可靠性。 

5.5采用大容量隔离变压器，将系统电源与试验电源进行隔离，并在初级与次级之间加装屏蔽层，使电源免受电网暂态过程和谐波干扰保证了电源质量。 

5.6可数字设定电流定值（无级式），使交流电源可以连续平滑地调节输出电流，以适应不同试验项目的需要。

5.7提供RS232、RS485和无线网络3种通讯接口选择，可与后台计算机连接，通过 PC机监控软件可对交流恒流电源工作过程进行实时监控，实现“四遥”功能。

5.8输出电流：0.1In～1.0In连续可调。

5.9恒流精度：≤±1%，精度可进行自由设置，根据设备计量情况可进行校准系数修正。

5.10输出波形：正弦波形。

5.11具体功能及要求：

1）100A、200A程控交流恒流源：
①具备2回路电流输出功能；

②可以实现与PC主机之间互联互通，可以采用就地操作和远程PC端操作；
③可实现单相电流输出、三相电流输出能力；
④N相配短接排进行短接处理。

2）400A、800A程控交流恒流源：

①具备2回路电流输出功能；

②可以实现与PC主机之间互联互通，可以采用就地操作和远程PC端操作；
③可实现单相电流输出、三相电流输出能力；
④具备单、三相开关试验功能。首先进行试验电流预调节，电流达到设定值后；停止电流输出，调压器不归零；待接线完成后，直接启动试验输出电流，开始试验计时。

⑤时间显示：开关试验时控制界面应有计时功能，时间精度为（1～max）s：±1%；

⑥N相配短接排进行短接处理。

3）2500A、3150A程控交流恒流源：

①具备1回路电流输出功能；

②可以实现与PC主机之间互联互通，可以采用就地操作和远程PC端操作；
③可实现单相电流输出、三相电流输出能力；
④具备单、三相开关试验功能。首先进行试验电流预调节，电流达到设定值后；停止电流输出，调压器不归零；待接线完成后，直接启动试验输出电流，开始试验计时；

⑤时间显示：开关试验时控制界面应有计时功能，时间精度为（1～max）s：±1%；

⑥N相配短接排进行短接处理。

4）6300A程控交流恒流源：

①具备1回路电流输出功能；

②具有进行多回来开关柜温升试验时电压补偿功能，电压补偿范围0～6V，补偿电压在0～6V范围内根据支路电流进行无极调节，已实现各支路电流平衡；
③可以实现与PC主机之间互联互通，可以采用就地操作和远程PC端操作；
④可实现单相电流输出、三相电流输出能力；

⑤具备母线槽温升试验功能，应满足GB7251.6-2015 10.10温升试验要求。按照标准要求进行正确连接，主机恒流源（6300A）作为主电源应接至母线槽末端，辅机(一台800A恒流源)作为分接单元电源接至母线槽分接处，母线槽输入端直接短接；主机与辅机之间进行通讯连接，同时调节试验电流。

⑥具备母线槽热循环试验功能，应满足GB/T 7251.6-2015 10.2.102热循环试验要求。试验前首先设定主电源电流、分接单元电流；接着设定试验循环时间，依据标准一般设定时间为 120 分钟(通额定电流 120 分，关闭 120 分，如果在初始 120 分通电期间结束时记录的温度与稳定运行结束时记录的 温度 5K 以内)或 180 分钟；试验循环次数依据标准需设定 84 次，然后按“调节”按钮启动恒流电源。母线槽热循环温升试验主画面应显示母线槽总电流、主电源电流、分接电源电流、工作循环次数、工作累计时间、单次运行时间及电源运行状态；当母线槽热循环达到设定循环次数自动停止试验；如试验需要停止试验时可按下“停止”按钮。

⑦具备单、三相开关试验功能。首先进行试验电流预调节，电流达到设定值后；停止电流输出，调压器不归零；待接线完成后，直接启动试验输出电流，开始试验计时。

⑧时间显示：母线槽试验、开关试验时控制界面应有计时功能，时间精度为（1～max）s：±1%；

⑨N相配短接排进行短接处理。

5.12适用负载特性：容性，阻性，感性；
5.13设备冷却方式:采用智能风冷，可根据测试情况自动控制风扇冷却；
5.14移动方式：可移动，底部为万向滚轮，带刹车；

5.15配备PC主机及PC监控软件，实现程控交流恒流源的远程控制、调节、监控功能；
5.16调试要求：

1)需进行单台调试，满足相应功能；

2)投标前需现场勘查，具备与我方设备并联运行进行调试，能满足我方6300A抽屉式开关柜温升试验要求，各支路试验电流均达到要求值，主回路电流满足总电流要求，能够稳定运行6h以上；要能满足远程通过PC主机控制和就地通过程控交流恒流源操作界面进行控制的功能。
3)母线槽试验、热循环试验需通过相应试品的全周期试验，以验证其功能。
5.17恒流源电源要求：

配备二台带有万向轮的可移动是电源箱，电源箱上配备足够数量的航空插座；

恒流源上的电源连接采用航空插头连接，每台恒流源配备一根6米长的电源线，两端配航空插头；
恒流源与配电柜之间配备一根三相五线的电源线，长度为20米，导线的截面积满足以上数量恒流源同时满负荷工作的要求。
6.安装、调试、校准、验收及技术培训

6.1 供方全面负责设备的安装和调试，由需方准备相应的试品配合供方进行逐项验证调试，调试完成后由供方与需方共同完成出具调试报告，调试报告覆盖本技术要求限定的技术参数及功能；

6.2 由需方负责完成对设备校准，校准的参量、测量范围及精度：

（1）稳流精度：

100A程控交流恒流源：10～100A，校准特征点：10A，30A，50A，80A，100A，稳流精度≤±1%；

200A程控交流恒流源：20～200A，校准特征点：20A，60A，100A，160A，200A，稳流精度≤±1%；

400A程控交流恒流源：40～400A，校准特征点：40A，120A，200A，320A，400A，稳流精度≤±1%；

800A程控交流恒流源：80～800A，校准特征点：80A，240A，400A，640A，800A，稳流精度≤±1%；

2500A程控交流恒流源：250～2500A，校准特征点：250A，750A，1250A，2000A，2500A，稳流精度≤±1%；

3150A程控交流恒流源：315～3150A，校准特征点：315A，945A，1575A，2520A，3150A，稳流精度≤±1%；

6300A程控交流恒流源：630～6300A，校准特征点：630A，1890A，3150A，5040A，6300A，稳流精度≤±1%；

（2）时间：1s～7200s，精度：±1%；

6.3产品及其零部件应按照有关国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验配备合格证，校准结果符合6.2的要求是验收合格要求之一，其余各项功能应符合本文件的要求；

6.4设备的最终验收试验在买方设备安装现场进行，由买、卖双方共同进行验收；
6.5 卖方应负责对买方人员进行现场培训，并提供相应的培训资料。

7.技术服务

7.1提供设备终身维修服务(质保期内免费维修，质保期后有偿维修）；系统软件终身免费升级；

7.2卖方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务；

7.3卖方长期为买方提供备件采购和供应服务。

8.其他要求
卖方需根据买方要求提供两套产品使用说明书及其电子版说明书资料。
6

