
	文件编号

	JSYQ2026008-V1


甘肃电器科学研究院
温升机械检测中心
智能安规综合分析仪技术要求
[image: image1.emf]
二〇二六年三月
文件编号：JSYQ2026008-V1 

甘肃电器科学研究院
温升机械检测中心
智能安规综合分析仪技术要求
（签字页）

	编  制：
	

	审  核：
	

	批  准：
	

	日  期：
	


[image: image2.emf]
目    录
11. 概述


12. 执行标准


23. 使用环境条件


24. 技术参数及功能要求


45. 安装、调试、校准、验收及技术培训


56.技术服务


67.其他要求




甘肃电器科学研究院温升机械检测中心

智能安规综合分析仪技术要求
（文件编号：JSYQ2026008-V1 ）
概述
本技术文件规定了智能安规综合测试仪的主要技术参数要求及其它相关要求，供应商投标的智能安规综合测试仪必须符合本技术文件的要求。

智能安规综合测试仪必须具备交流耐压测试、直流耐压测试、绝缘电阻测试、交流接地电阻测试、直流接地电阻测试、直流低电阻测试等多种测试功能。智能安规综合测试仪具有高速度、高精度、信息化的特点，产品具备智能化平台、信息化功能、自动化接口，能够满足智能升级的需求。能够完全满足低压成套开关设备、低压元器件的安规测试需求。

执行标准

本技术文件所使用的标准如与制造厂商所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

GB/T 7251.1-2023   低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 7251.2-2023   低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备

GB/T 7251.5-2017   低压成套开关设备和控制设备 第5部分:公用电网电力配电成套设备

GB/T 7251.6-2015   低压成套开关设备和控制设备 第6部分：母线干线系统（母线槽）
GB/T 10233-2016   低压成套开关设备和电控设备基本试验方法

GB/T 15576-2020   低压成套无功功率补偿装置
GB/T 14048.1-2023   低压开关设备和控制设备 第1部分：总则
使用环境条件

安装场地：户内使用；

工作电源：AC220V±10%，50Hz±10%；

环境温度：-10℃～40℃；

相对湿度：不大于90%;

大气压力：86kPa～106kPa;

海拔
:≤2000m。
技术参数及功能要求
4.1测试功能

	测试功能
	依据标准条款
	测试范围

	交流耐压
	GB/T 7251.1-2023 10.9.2

GB/T 14048.1-2023 9.3.3.4
GB/T 15576-2020 9.9.2
	AC100V～5000V

	直流耐压
	
	DC100V～6000V

	绝缘电阻
	
	DC100V～6000V,

0.10MΩ～50000MΩ

	交流接地电阻
	GB/T 7251.1-2023 10.5.2

GB/T 15576-2020 9.5.2
JB/T 10216-2025 6.7

GB/T11022-2020 7.4.3
	2.0A-64.0A,

0.1～600 mΩ

	直流接地电阻
	
	1.0A-40.0A,

0.1～600 mΩ


4.2技术参数

4.2.1交流耐压测试：

输出电压：AC 100V～5000V，分辨力：1V，精度：±3%；

试验电压需以1V为基数连续可调，试验电压缓升、缓降时间可自由设定，开始时施加的试验电压不超过全试验电压的50%，然后将试验电压平稳增加至全试验电压。 
测试时间：0.5～999.9s ，分辨力：0.1s，精度：±1% ； 

击穿电流：0～100（mA） ，击穿电流分档设置：

Ⅰ  0～10（mA ）     分辨力:0.001 mA     

Ⅱ  10～100（mA）    分辨力：0.01mA
测量精度：(3.0%

4.2.2直流耐压测试：

输出电压：DC:100V～6000V，分辨力：1V，精度：±3%；

试验电压需以1V为基数连续可调，试验电压缓升、缓降时间可自由设定，开始时施加的试验电压不超过全试验电压的50%，然后将试验电压平稳增加至全试验电压。

测试时间：0.5～999.9s ，分辨力：0.1s，精度：±1% ；

击穿电流：0～20000（μA），分辨力：0.1μA，精度：(3%

4.2.3绝缘电阻试验：

输出电压：DC100V～6000V，分辨力：1V，精度：±3%；

电阻:0.1MΩ～50000MΩ，精度：±5%
4.2.4交流接地电阻测试：

输出电流：AC2～64A,分辨力：0.1A，精度：±2.5%；

电阻：0.1～600mΩ,分辨力：0.1mΩ，精度：±5%；

测试时间：0.5～999.9s ，分辨力：0.1s，精度：±1% ；

4.2.5直流接地电阻测试：

输出电流：DC1.0～40A,分辨力：0.1A，精度：±2.5%；

电阻：0.1～600mΩ,分辨力：0.1mΩ，精度：±5%；

测试时间：0.5～999.9s ，分辨力：0.1s，精度：±1% ；

为了满足较大成套设备的测量需要，配备的测试线长度应能满足测试要求，还应随设备配备一套备用测试线，以满足原装测试线损坏时能正常使用。

安装、调试、校准、验收及技术培训

5.1 供方全面负责设备的安装和调试，由需方准备相应的试品配合供方进行逐项验证调试，调试完成后由供方与需方共同完成出具调试报告，调试报告覆盖本技术要求限定的技术参数及功能；

5.2 由需方负责完成对设备校准，校准的参量、测量范围及精度：

（1）交流耐压：

输出电压：AC 100V～5000V，分辨力：1V，精度：±3%；需校准特征点：1890V、2500V、2835V、3750V；

测试时间：0.5～999.9s ，分辨力：0.1s，精度：±1% ；需校准特征点：5s，60s；

击穿电流：0～100（mA） ，击穿电流分档设置：

Ⅰ  0～10（mA ）     分辨力:0.001 mA，需校准点：0.1mA，0.5mA，1mA，5mA，8mA，测量精度：(3.0%

Ⅱ  10～100（mA）    分辨力：0.01mA，需校准点：10mA，20mA，50mA，80mA，100mA，测量精度：(3.0%

直流耐压：

输出电压：DC:100V～6000V，分辨力：1V，精度：±3%；需校准特征点：600V

测试时间：0.5～999.9s ，分辨力：0.1s，精度：±1% ；需校准特征点：5s，60s；

击穿电流：0～20000（μA），分辨力：0.1μA，精度：(3%

绝缘电阻：

输出电压：DC:100V～6000V，分辨力：1V，精度：±3%；需校准特征点：500V，1000V，1500V
电阻:0.1MΩ～50000MΩ，精度：±5%
（4）交流接地电阻：
输出电流：AC2～64A,分辨力：0.1A，精度：±2.5%；需校准特征点：10A，25A，30A
电阻：0.1～600mΩ,分辨力：0.1mΩ，精度：±5%；

测试时间：0.5～999.9s ，分辨力：0.1s，精度：±1% ；需校准特征点：5s，60s；

（5）直流接地电阻：

输出电流：DC1.0～40A,分辨力：0.1A，精度：±2.5%；需校准特征点：10A，25A，30A
电阻：0.1～600mΩ,分辨力：0.1mΩ，精度：±5%；

测试时间：0.5～999.9s ，分辨力：0.1s，精度：±1% ；需校准特征点：5s，60s；

5.3设备的最终验收试验在买方设备安装现场进行，由买、卖双方共同进行验收；
5.4卖方应负责对买方人员进行现场培训，并提供相应的培训资料。

6.技术服务

6.1提供设备终身维修服务(质保期内免费维修，质保期后有偿维修）；系统软件终身免费升级；

6.2卖方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务；

6.3卖方长期为买方提供备件采购和供应服务。

7.其他要求
卖方需根据买方要求提供两套产品使用说明书及其电子版说明书资料。
6

